# 常规水中溶解氧的测量

## 介绍

本方法使用热电公司生产的溶解氧电极测量常规水中的溶解氧含量。

推荐设备                            	型号

DO应用组合（包含所有设备和型号）				1213501

- 3-Star台式DO仪								1213000

- 溶解氧电极										083010MD

- 溶解氧电极维护套件							080513

- 野外测试包										1210005

- 烧杯（150mL）

所需溶液                            型号

- 去离子水

校正标准液的准备

- 溶解氧电极配套的校正套在电极不使用时可作为储存套使用。

- 空气校正前，请先拧开校正套底端，取出其中的海绵。

- 润湿海绵，并挤去多余的水分。

- 将海绵重新放回校正套底部，拧紧校正套。

- 以上步骤使空气校正时的环境保持湿润。

样品的准备

向150mL烧杯中添加一定量的样品，准备测量。

电极的储存

短期储存：将电极与仪表断开连接并储存在湿润环境中，如校正套中。

长期储存：将电极与仪表断开连接，取下电极膜帽，清洗电极并干放。

设备的准备

电极的准备——083010溶解氧电极

- 请参照溶解氧电极说明书进行电极的组装。

- 当电极斜率不正常或读数不稳定时请进行电极膜的维护。

- 请参照溶解氧电极说明书进行电极的维护。

3-Star仪表的准备

- 连接电极到仪表。

- 按仪表上的电源键开机。

- 注意，屏幕左边的箭头表示当前的激活行。如果最底行未被激活，按选择键将左边的箭头移至最底行。DO测量模式被激活。

- 按设定键进入设定菜单。按选择键直到箭头指向中间一行。按上/下键选择 “rES” mg/L，表示分辨率和测量单位（mg/L或者%sat）。

- 按选择键直到箭头指向最后一行。按上/下键选择 “rES” mg/L为 “0.01”。按选择键确定。

- 按选择键直到箭头指向中间一行，按上/下键选择“SAL”，SAL表示盐度校正因素类型（自动/手动）。

- 按选择键直到箭头指向最后一行，按上/下键选择“SAL” 为“mAn”，按选择键确定选择。

- 按选择键直到箭头指向中间一行，按上/下键选择“SALF”，SALF表示手动盐度系素。

- 按选择键直到箭头指向最后一行，按数字键和上/下键选择“SALF” 为“0000”，按选择键确定选择(盐度系素范围为0-42ppt)。

- 按选择键直到箭头指向中间一行，按上/下键选择“bar”，bar表示大气压补偿类型（自动/手动）。

- 按选择键直到箭头指向最后一行，按上/下键选择“bar” 为“AUtO”，按选择键确定选择。

- 按选择键直到箭头指向中间一行，按上/下键选择“CALt”，CALt表示DO校正方式的选择。

- 按选择键直到箭头指向最后一行，按上/下键选择“CALt” 为“Air”，按选择键确定选择。

- 按测量键 返回到测量模式。

如果正确完成上述步骤，仪表在最后一行显示3位数字，且在右侧显示’’ mg/L’’。此时仪表和电极可开始进行校正。

校正和测量

- 校正和测量前请确保溶解氧电极已预先活化30到50分钟。空气校正套中已保持湿润环境10到15分钟，被水饱和的空气样品中已溶解有足够的氧气。

- 将电极插入校正套，确保校正套中海面的湿润和足够的平衡时间。

- 按校正键开始校正。

- 当DO校正屏幕上的箭头停止闪动，按校正键或测量键接受校正结果并返回测量模式。

- 用去离子水冲洗电极。

- 将电极插入样品烧杯中。

- 按测量键开始测量，’’mg/L’’ 图标在测量过程中不停闪动，当读数稳定时’’mg/L’’ 图标停止闪动，显示的数值也将被锁定。该数值将被自动保存并打印。

- 如需测量其他样品请重复步骤5到7。完成所有样品的测量后，用去离子水冲洗电极，并参照电极的储存储存电极。